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ТС-1/20 СПУ

ТЕРМОСТАТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  СУХОВОЗДУШНЫЙ

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания изделия «Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97» (далее – «термостат», «изделие»).

Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации термостата должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Перед использованием изделия изучите данное руководство по эксплуатации и проводите все работы в строгом соответствии с его указаниями.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Общие сведения

Наименование медицинского изделия:
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97
Изготовитель:

Открытое акционерное общество «Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления» (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»)

Адрес: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Шевченко, д.97.

Телефон: +7 4812 31-31-01.
E-mail: office@sktb-spu.ru.
Назначение изделия:

Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения.

Термостат обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визуальную индикацию.

Противопоказания:


Отсутствуют. 


Побочные эффекты: 


Отсутствуют.


Потенциальные потребители: 

Изделие предназначено для применения квалифицированным специалистом в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения.


Термостат изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ 9452-002-00141798-97.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рис. 1 – Внешний вид ТС-1/20 СПУ
1- Панель управления; 2- Дверь; 3- Дверца;

4- Корпус; 5- Рабочая камера; 6- Ручка;

7- Пульт управления; 8- Ножки.

1.2 Технические характеристики изделия 

1.2.1 Основные технические характеристики термостата приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование параметра
	Значение 

параметра
	Примечание

	1.Температурный диапазон термостатиро-

вания, °С
	От Токр +5 до +60
	Токр.-температура окружающего воздуха

	2. Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С
	±0,4
	

	3. Максимальное отклонение среднего значения температуры  любой  точки рабочего объема камеры от заданной в установившемся тепловом режиме, °С, не более

от +25 до +45  включительно

от +45 до +60
	От –1 до +1

От –2 до +1
	До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере может превышать заданную на большую величину

	4. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере должно быть мин, не более
	120

	

	5. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме должно быть ч,

не менее 
	500
	

	6. Потребляемая мощность термостата должна быть Вт, не более
	300
	

	7. Размеры камеры должны быть мм, 

не менее:

ширина

глубина (до стенки дверцы)

высота
	243

256

323
	

	8. Габаритные размеры термостата должны быть мм, не более:
ширина

глубина 

высота
	
      360

382

550
	

	9. Масса термостата, кг, не более:
без упаковки и без принадлежностей
с упаковкой и с принадлежностями
	
21

24
	

	10.Объем камеры, л, не менее:
	20
	

	11.Средний срок службы,  лет, не менее
	10
	

	12.Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более
	55
	


1.2.2
Термостат работает от однофазной сети переменного тока напряжением (220 ±22) В и  частотой 50 Гц.

1.2.3 Термостат отнесен в виду климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1.2.4 Камера термостата имеет вентилятор.

1.3 Комплектность 

Комплект поставки термостата приведен в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование
	К- во
	Примечание

	Термостат ТС-1/20 СПУ
	1 шт.
	

	Комплект запасных частей:

Вставка плавкая  
	2 шт.
	

	Комплект инструмента и принадлежностей:

	Полка
	1 шт.
	

	Упаковка
	1к-т.
	

	Руководство по эксплуатации
	1экз.
	

	Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов
	1экз.

1экз.
	По отдельному заказу


1.4 Условия эксплуатации 

Термостат при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического воздействия УХЛ 4.2 и эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +10 до +35(С, относительной влажности до 80% при 25(С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.5 Классификация изделия

Изделие по воспринимаемым механическим воздействиям относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.


Изделие в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 2а по ГОСТ 31508.


По электромагнитной совместимости термостат соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1.
1.6 Устройство изделия

1.6.1 Описание приборной панели 

Описание приборной панели приведено на рисунках 2.1 и 2.2.
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Рис.2.1-Панель управления.
1-Цифровое табло; 2-Индикатор нагрева; 3-Индикатор аварии; 4-клавиша выбора режима; 5-Клавиша увеличения параметра; 6-Клавиша уменьшения параметра. 
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                                                   Рис.2.2 – Панель пульта управления.

Значение символов:


Внимание! Изучите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия. Ознакомьтесь с символами, нанесёнными на корпус изделия.
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	Внимание, опасность! Обратитесь к руководству по эксплуатации.
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	Товарный знак предприятия-изготовителя
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	Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза



1.7 Соответствие национальным стандартам

Изделие соответствует приведенным в таблице 3 национальным стандартам, которые обеспечивают его безопасность и эффективность применения.

Таблица 3

	Обозначение
	Наименование

	ГОСТ Р 50444
	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

	ГОСТ 31508
	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

	ГОСТ 15150
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ Р МЭК 61010-1
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ Р МЭК 61326-1
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования

	РДТ 25.106
	Электрический монтаж радиоэлектронной аппаратуры медицинской техники. Технически требования и методы контроля.


2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Эксплуатация термостата должна осуществляться в соответствии с данным руководством.

2.2 Термостат следует оберегать от ударов и падений.

2.3 Запрещается применение не рекомендованных производителем способов очистки дезинфекции. 

2.4 Запрещается вносить изменения в конструкцию термостата. 

2.5 Термостаты по электробезопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61010-1.

2.6 Не допускать проникновения жидкости внутрь термостата. В случае попадания жидкости отключить термостат от сети и не включать до прихода специалиста по обслуживанию и ремонту. 

2.7 Подключение к сети термостата осуществляется с помощью двухполюсной сетевой вилки с заземляющим контактом, подключаемой к розетке типа F (евророзетка). Заземляющий контакт розетки присоединяется к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

2.8
Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

2.9 Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

-
включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

-
разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;

-
помещать объект термостатирования непосредственно на дно термостата.

Внимание! Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий термостат, перед началом работы должен изучить данный документ.
Внимание! Температура внутри камеры должна быть ниже температуры воспламенения или точки сублимации загружаемого материала.
Внимание! Не устанавливать термостат вблизи отопительной системы и нагревательных приборов. Расстояние от термостата до отопительной системы и нагревательных приборов должно обеспечивать температуру окружающего термостат воздуха не выше 35 °С.
3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
3.1 После доставки термостата к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной  организацией.
Если при приемке термостата от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке термостата автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

3.2
При отсутствии повреждений упаковки распаковать термостат. Если транспортировка или хранение изделия осуществлялись при температурах ниже +10°С или выше +35°С его следует выдержать в условиях, указанных в п.1.4 настоящего руководства по эксплуатации не менее 4 часов, а при ее повреждении - после выполнения действий, указанных в п.3.1.
После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с  п.1.3 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр термостата на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

3.3
Для ввода термостата в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе пп. 1.2.2, 1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

3.4
Запрещается размещение оборудования, при котором затрудняется отключение устройства, в том числе сетевой кабельной вилки.

3.5
Обеспечиваемая  оборудованием защита может оказаться неэффективной, если оборудование эксплуатируется  способом, не указанным изготовителем.
4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

4.1 Для подготовки термостата к работе необходимо:

- протереть полку и внутренние поверхности камеры термостата тампоном из мягкой материи, смоченным в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.
Внимание! Попадание раствора на температурный датчик, расположенный в верхней части рабочей камеры, и внутрь, за пределы рабочей камеры, на панель и устройство управления может привести к нарушению работоспособности изделия.
Внимание! Категорически запрещается производить огневую дезинфекцию изделия.

4.2 Пользователь отвечает за проведение соответствующей стерилизации опасных материалов при их попадании на поверхность или внутрь оборудования.

4.3
Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «ЛОТОС» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.
При применении иных методов дезинфекции пользователь должен проконсультироваться с изготовителем оборудования для исключения его повреждения.
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Разместить объекты термостатирования на полке камеры и закрыть дверь. Объекты термостатирования следует загружать в таком количестве и таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому объекту.

5.2
Включить термостат в сеть с помощью сетевой вилки. 

5.3
Включить переключатель «СЕТЬ» (находится на панели под дверью термостата), при этом на цифровом табло панели управления, находящейся на двери термостата (рисунок 2.1), высвечивается текущая температура в камере термостата.

Если заданная температура больше, чем температура в камере, включатся индикатор «НАГРЕВ», находящийся на панели под дверью термостата, и светодиодный индикатор на цифровом табло. Индикаторы сигнализируют о включении нагревателя.

5.4 При необходимости корректировки программы нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура в мигающем режиме, а в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка.

Установить клавишами «▲» «▼» на панели управления требуемую температуру в рабочей камере, контролируя её по показаниям цифрового табло. 

5.5 Для включения термостата в работу и для записи в память введённой информации нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере, а  точка в правом разряде цифрового индикатора погаснет.

5.6 Введенная температура сохраняется в памяти термостата при выключении питания.

Внимание! Индикатор «НАГРЕВ» может светиться непрерывно или в импульсном режиме.

5.7 При включении индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном превышении температуры (65°C), необходимо выключить термостат и принять меры к устранению неисправностей.
Внимание! До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере на непродолжительное время может превышать заданную.
5.8 При работе термостата переключатель «ВЕНТ», находящийся под дверью термостата, должен быть включён.
При необходимости, вентилятор в камере термостата можно выключить, нажав переключатель «ВЕНТ», однако необходимо учитывать, что при этом точность поддержания температуры в камере может не соответствовать характеристикам, приведенным в таблице 1 данного РЭ.
5.9 Персонал, ответственный за эксплуатацию оборудования, должен проводить ежедневные осмотры и периодическое (не реже одного раза в месяц) обслуживание для обеспечения безопасного функционирования термостата. При осмотре необходимо обращать внимание на целостность питающего кабеля и сетевой вилки, на отсутствие видимых загрязнений на наружных поверхностях термостата, на целостность уплотнителя двери, на соблюдение требований п. 3.4 настоящего руководства.
5.10 Перечень возможных неисправностей в процессе использования термостата по назначению и рекомендации по их устранению приведен в таблице 4.
         Таблица 4

	Наименование 

неисправности
	Возможная причина
	Порядок поиска неисправности
	Способ устранения

	При включении в сеть не светится цифровая индикация
	Отсутствие напряжения в сети

Неисправные вставки плавкие
	Проверить напря-жение в сети

Проверить вставки плавкие 
	Устранить неисправность в сети

Заменить вставки плавкие

	После установления заданной температуры и нажатия клавиши «Р» показания цифрового индикатора не изменяются
	Неисправны оптосимистор или силовой симистор

Обрыв в цепи нагревателя
	Проверить работоспособность оптосимистора и силового симистора
Проверить цепь нагревателя
	Заменить оптосимистор или силовой симистор.
Устранить обрыв

	Горит индикатор «АВАРИЯ»
	Обрыв в цепи датчика температуры.
Пробой в цепи силового симистора
	Проверить цепь датчика
Проверить силовой симистор
	Устранить обрыв;

заменить датчик
Заменить силовой симистор

	Отклонение температуры от заданной превышает допустимое
	Нарушена регулировка температуры
	Произвести замену датчика температуры или процессора.



Внимание! Для замены микроконтроллера необходимо снять  блок управления с двери изделия, отвинтив 4 винта с внутренней стороны двери.
5.12 При необходимости текущего ремонта отключите термостат от сети и свяжитесь с сервисным центром или специализированной мастерской.

Все виды ремонтных работ могут проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие специальную подготовку.
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1
Транспортирование термостата в упаковке изготовителя может производиться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование должно осуществляться при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +20 °С 

6.2
При выполнении погрузо-разгрузочных работ и транспортировании упакованных термостата должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанных на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности изделий.

6.3 Термостат должен храниться в упаковке в складских помещениях при температуре хранения от -50 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
7 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

7.1 Утилизации подвергаются изделия, отслужившие установленный срок или пришедшие в негодность.
7.2 Утилизацию осуществляет потребитель согласно правилам сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений, действующим в стране пользователя (для Российской Федерации – правила и нормы Минздрава РФ и СанПиН 2.1.7.2790-10. Класс опасности А).
Электрические и электронные устройства должны утилизироваться через специальные организации, указанные местными органами власти, но не вместе с бытовыми отходами.
8
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термостат готов к повторному использованию сразу после окончания предыдущей работы. В случае загрязнения его поверхности, достаточно обработать его поверхность мягким моющим средством и, при необходимости, провести дезинфекцию, как описано в разделе 4.3 данного документа.

9  ИЗЛУЧЕНИЕ

Термостат не использует и не вырабатывает высокочастотную энергию, опасную для человека или окружающей среды. Собственное излучение, возникающее в процессе работы прибора, укладывается в нормы по электромагнитной совместимости (ЭМС) для приборов аналогичного класса.
10
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата требованиям ТУ 9452-002-00141798-97 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленным указанными техническими условиями и данным руководством по эксплуатации.

10.2  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки термостата предприятием-изготовителем. 

10.3  Гарантийный ремонт термостата проводит предприятие-изготовитель - ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»  или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

10.4
При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат термостата в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

10.5 При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления термостата в ремонт до окончания ремонта.

10.6  Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

-
при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации термостата;

-
при повреждении термостата во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

-
при повреждениях, вызванных попаданием внутрь термостата посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;

-
при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников  термостата, возникших в процессе эксплуатации.

-
при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

-
при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

-
в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.
10.7  В случаях выхода термостата из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.
11 РЕКЛАМАЦИИ

Сведения о рекламациях должны указываться в таблице 5

Таблица 5 – Сведения о рекламациях
	Наименование и обозначение составных частей
	Основание

для сдачи в ремонт
	Дата


	Наименование

ремонтного органа
	Вид

ремонта
	Наименование

ремонтных работ
	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

	
	
	Поступле-ния в ремонт
	Выхода из

ремонта
	
	
	
	Производив-шего ремонт
	Принявшего изделие из ремонта

	
	

	
	
	
	
	
	
	


12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ 
 заводской № .......

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-002-00141798-97 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________

                                  личная подпись               расшифровка подписи

          ____________________

               год, месяц, число

13  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ
заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________________     ____________________  __________________

            должность                         личная подпись       расшифровка подписи

        _____________________

               год, месяц, число

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ 
заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ 
заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла__________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф. и. о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт _________________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф. и. о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт _________________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
*Методика аттестации термостата электрического суховоздушного

ТС-1/20 СПУ 
1. Аттестацию производить при нормальных климатических условиях и параметрах сети: напряжение питания 220 В ±10%, частота питания (50±0,5) Гц

2. Средства измерений

	Наименование
	Кол.
	Класс точности, предел измерения

	Термометр ТЛ-4
	1
	0,2  0……50(С

	Термометр ТЛ-4
	1
	0,2 0……100 (С,

	Секундомер СДС пр.1-2
	1
	2с


ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать другие измерительные приборы и оборудование, обеспечивающие равную или более высокую точность измерений.
3. Порядок аттестации.
3.1. Выключить переключатель «СЕТЬ»;

3.2.
Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 0 до 50 (С, в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне датчика;

3.3. Подсоединить сетевую вилку к электросети;

3.4.
Включить выключатель «СЕТЬ», при этом должны включиться сегменты индикаторов температуры;

3.5. Нажать клавишу «Р» на лицевой панели двери при этом в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка, что свидетельствует о возможности корректировки программы;
3.6. Установить клавишами «▲» «▼» на лицевой панели температуру в рабочей камере (tокр.+2), контролируя её изменение по показаниям цифрового индикатора.

3.7. Включить термостат в работу нажатием клавиши «Р»,  при этом запятая в правом разряде цифрового индикатора погаснет, а индикатор «НАГРЕВ», находящийся на лицевой панели под дверью термостата включится (tокр – температура окружающего воздуха);
3.8. Через 3 часа контролировать температуру на табло и в рабочей камере в течение 1ч через каждые 5 мин;

3.9. Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 50 до 100(С в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне датчика;

3.10. Задать температуру в рабочей камере 60 (С;

3.11. Через 3 часа контролировать температуру на табло и в рабочей камере в течение 1 ч через каждые 5 мин.


Термостат считается выдержавшим испытания, если при каждом замере разница между заданным значением температуры и показаниями контрольного термометра, а также между заданным значением температуры и показаниями цифрового табло термостата не превышает  ±0,4(С.

*Термостат аттестуется в том случае, если входит в состав аттестованных методик выполнения измерений.
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