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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Настоящее руководство по эксплуатации является документом по эксплуатации  термостата  электрического  суховоздушного ТС-200 СПУ (в дальнейшем – термостат).

      1.2. Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации термостата должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в лабораториях госсеминспекции, санитарно-эпидемиологической службы и госкомитета экологии.

Термостат обеспечивает получение и поддержание необходимой температуры в рабочей камере, не зависящей от температуры окружающей среды, ее непрерывное измерение и визуальную индикацию.
2.2. Термостат работает от сети переменного тока 220±22 В, частотой – 50 Гц.
2.3. Термостат имеет объем камеры 200 л.

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией термостата и настоящим руководством по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      3.1. Основные технические характеристики термостата приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение параметра
	   Примечание

	1. Рабочий диапазон температур, (С
	от tкомн.+5 до +60
	

	2. Максимальное отклонение температуры в любой  точке рабочего объема 
камеры от заданной, в установившемся тепловом режиме, °С, не более

в диапазоне от (tкомн.+5) (С  до +40 °С включительно
	±1
	До выхода на установившийся тепловой режим температура в 
рабочей камере  может отличаться от заданной на большую    

величину

	3. Максимальное отклонение температуры в любой  точке рабочего объема 
камеры от заданной, в установившемся тепловом режиме, °С, не более,

в диапазоне от + 41 до +60 (С
	±1,5
	

	4. Время установления рабочего режима при нагреве от  комнатной температуры до 60 °С, мин, не более

	120
	

	5. Время непрерывной работы, ч, 
не менее
	500
	

	6. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более
	0,9
	

	7. Напряжение питающей сети, В
    Частота питающей сети, Гц
	220

50
	

	8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
высота × ширина × глубина 
	646х676х465
	

	9. Габаритные размеры, мм, не более: 

высота × ширина × глубина
	1235х880х755
	

	10. Масса термостата, кг, не более
	105
	

	11. Средний срок службы, лет, не менее
	10
	


3.2. Термостат должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +10 до +35 (С, относительной влажности до 80 % при +25 (С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
3.3. Термостат оснащен интерфейсом RS232 для подключения к компьютеру и программным обеспечением, позволяющим осуществить вывод температуры в термостате и текущего времени на экран компьютера. Эта информация записывается в текстовый файл для дальнейшего документирования. Порядок подключения термостата к компьютеру приведен в приложении 3.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

      4.1. Комплект поставки термостата приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ
	1 шт.
	

	Стеклянная дверь

Винт М4-6gх20.58.016

Шайба С4.04.016

Гайка
	2 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
	

	Ручка 

Прокладка

Винт саморез 4,2х19
	2 шт.

2 шт.

2 шт.
	

	Комплект запасных частей:

вставка плавкая АГО.481.304ТУ ВП2Б-1В 10А
	2 шт.
	

	Комплект инструмента и принадлежностей:

Полка

Провод Н-модем СОМ-СОМ

Диск с программным обеспечением
	 2 шт.

1 шт.
	

	Упаковка
	     1 к-т
	

	Руководство по эксплуатации
	1 экз.
	

	Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов
	1 экз.

1 экз.
	По отдельному   заказу


5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подключение к сети термостата осуществляется с помощью розетки с заземляющим контактом типа F.
Заземляющий контакт розетки присоединяется к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.
5.2. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.
5.3. Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

- включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;

- помещать объект термостатирования непосредственно на дно термостата.
5.4. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий термостат, перед началом работы должен изучить данный документ.
6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

      6.1. После доставки термостата к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации. Если при приемке термостата от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке термостата автотранспортом – делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

      6.2. При отсутствии повреждений упаковки, распаковать термостат после выдержки его в условиях, указанных в п. 3.2 настоящего руководства по эксплуатации, не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения действий, указанных в п. 6.1. После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с  разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр термостата на отсутствие механических повреждений.

      Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.
6.3. Установить в термостат стеклянные двери, прикрепив их с помощью винтов и пластмассовых гаек (см. комплект поставки) на пластмассовые завесы, установленные на кронштейнах в камере. Двери устанавливать таким образом, чтобы исключить наличие зазора между створками в закрытом состоянии для обеспечения температурного режима внутри камеры. Закрепить ручки из комплекта поставки на двери камеры. 

      6.4. Для ввода термостата в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства по эксплуатации.
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Для подготовки термостата к работе необходимо протереть полки и внутренние поверхности камеры термостата тампоном из мягкой материи, смоченным в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос». Тампон перед протиркой отжать.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

      8.1. Разместить равномерно объекты термостатирования на полках камеры и закрыть дверь.

Внимание!
Объекты термостатирования следует загружать в таком количестве и    таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому объекту.
8.2. Включить термостат в сеть с помощью сетевой вилки. 
8.3. Включить переключатель «СЕТЬ» (находится на сетевом блоке, установленном на задней стенке термостата), при этом на цифровом табло панели управления, находящейся на двери термостата  (рисунок 1), высвечивается текущая температура в камере термостата.  Если заданная температура больше, чем температура в камере, включится нижний светодиодный индикатор на цифровом табло, который сигнализирует о включении нагревателя.
8.4. При необходимости корректировки программы нажать клавишу «Р» на панели управления, при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура, а в крайнем правом разряде – точка.
8.5. Установить клавишами «▲» «▼» на панели управления требуемую температуру в рабочей камере, контролируя её по показаниям цифрового табло. 
8.6. Для записи в память введённой информации и для включения термостата в работу нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере, а точка в правом разряде погаснет. 
Неоновый индикатор «НАГРЕВ», находящийся на сетевом блоке, включается при подаче напряжения на нагревательный элемент.
Внимание! Индикатор «НАГРЕВ» и нижний светодиодный индикатор могут светиться непрерывно или в импульсном режиме.
8.7. При загорании индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующего об аварийном превышении температуры (65 °С), необходимо выключить термостат и принять меры к устранению неисправностей.
Кратковременное включение светодиода «АВАРИЯ» с периодом в 1 минуту сигнализирует о передаче информации на СОМ-порт компьютера.
Внимание! Технические требования по точности поддержания температуры обеспечиваются в установившемся тепловом режиме.
8.8. При открывании внешней двери термостата автоматически включается освещение камеры.
8.9. Техническое обслуживание термостата должно проводиться не реже одного раза в месяц в соответствии с  п. 7.1 настоящего руководства по эксплуатации, при этом термостат должен быть отключен от сети.
8.10. Перечень возможных неисправностей в процессе использования термостата по назначению и рекомендации по их устранению приведен в таблице  3.
Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения
	Наименование неисправности
	Возможная причина
	Порядок поиска неисправности
	Способ устранения

	При включении в сеть не светится цифровая индикация
	Отсутствие напряжения в сети.
Неисправные предохранители
	Проверить напряжение в сети.
Проверить предо-

хранители
	Устранить неисправность в сети,
заменить предохра-

нители

	После ввода заданной температуры и нажатия клавиши «Р» показания цифрового индикатора не изменяются
	Неисправны оптосимистор или силовой 
симистор.
Обрыв в цепи нагревателя или компрессора
	Проверить работоспособность оптосимистора и силового симистора.
Проверить цепь нагревателя
	Заменить оптосимистор или силовой симистор.
Устранить обрыв

	Горит индикатор «АВАРИЯ»
	Обрыв в цепи датчика температуры.
Пробой в цепи
силового симистора
	Проверить цепь 
датчика.
Проверить силовой симистор
	Устранить обрыв.
Заменить датчик.
Заменить силовой      симистор

	Отклонение температуры от заданной превышает допустимое
	Нарушена регулировка температуры
	Произвести замену датчика температуры или процессора


Внимание!

Для замены процессора необходимо:

-  открыть дверь и с внутренней стороны  отвинтить два винта; 

- отвести от поверхности двери на 10 мм нижнюю часть панели блока управления и, сдвинув его в таком положении вниз на 6 мм, снять блок управления. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

      9.1. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании упакованного термостата должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанных на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности термостата.

      9.2. При транспортировании термостат должен быть прикреплен к нижнему щиту ящика болтами.

      9.3. Ящик с упакованным термостатом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования.

      9.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов:

      - температура от минус 50 ºС до +50 ºС;

      - относительная влажность до 80 % при температуре +25 ºС.

      9.5. Термостат должен храниться в упаковке в складских помещениях, при температуре от минус 50 ºС до +40 ºС  и относительной влажности до 80 % при +25 ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.          
      9.6. Распаковку термостата после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав его в упаковке не менее 4 часов.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

      10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата требованиям технических условий ТУ 3442-016-00141798-2008 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленным указанными техническими условиями и данным руководством по эксплуатации.

      10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня  отгрузки термостата предприятием-изготовителем.

      10.3. Гарантийный ремонт термостата проводит предприятие-изготовитель -   АО «Смоленское СКТБ СПУ»  или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

      10.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат термостата в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в  упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

      10.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента получения заявки на ремонт до его выполнения.

      10.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

      - при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;

      - при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

      - при нарушении пломб;

       - при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей или узлов термостата.

      10.7. В случаях выхода термостата из строя в послегарантийный период, ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.
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11. УКАЗАНИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ ТЕРМОСТАТА
Термостат не подлежит обязательной аттестации, т.к. не является испытательным оборудованием или средством измерения. 

Термостат аттестуется в том случае, если он входит в состав аттестованных методик выполнения измерений и испытаний.
Аттестация термостата должна производиться в центрах стандартизации и метрологии в соответствии с программой и методикой аттестации, согласованной и утвержденной органами государственной метрологической службы Росстандарта, собственными силами заказчика либо при покупке изделия у предприятия-изготовителя по специальному заказу. 
 Периодичность аттестации устанавливается при проведении первичной аттестации.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
12.1. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если неисправность произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.
12.2. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

12.3. Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

12.4. Для определения причин поломки, потребитель создаёт комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

▪ заводской номер термостата;

▪ дата получения термостата от предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

▪ дата ввода в эксплуатацию;

▪ описание внешнего проявления неисправности;

▪ какие узлы и детали сломались, износились и т.д.

12.5. К рекламации следует приложить:

▪ заполненный гарантийный талон;

▪ акт о поломке.

12.6. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

12.7. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термостат суховоздушный типа ТС-200 СПУ

заводской № .......

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий
ТУ 3442-016-00141798-2008 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________

                    личная подпись               расшифровка подписи

          ____________________

               год, месяц, число

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термостат суховоздушный типа ТС-200 СПУ 

заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

_____________________     ____________________  __________________

            должность                         личная подпись        расшифровка подписи

        _____________________

               год, месяц, число

Приложение 1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
                            Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97, 

               контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.
Действителен по заполнению

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат суховоздушный типа ТС-200 СПУ 

заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

Приложение 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
                            Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97, 

               контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.
Действителен по заполнению

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат суховоздушный типа ТС-200 СПУ 

заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК
Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт _________________________________________

Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт_________________________________________
Штамп ремонтного предприятия

 Приложение 3

Подготовка к работе с компьютером
Программа для работы компьютера с термостатом ТС-200 через стандартный COM-порт разработана под операционную систему Windows XP.

Выключить питание компьютера и осуществить подключение кабеля связи к порту компьютера COM1 или COM2 и к разъему RS232 термостата, расположенному на его задней стенке.

Включить компьютер и проверить настройки COM-порта. 

Параметры порта должны быть установлены следующим образом:
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Рисунок 3.1 – Параметры порта
Создать рабочую папку.

Скопировать с диска программу comport.exe в рабочую папку на компьютере.

Осуществить запуск программы двойным щелчком мыши по файлу comport.exe. В центре  экрана Вы увидите рабочее окно программы (рисунок 3.2).
В случае, если термостат был подключен к порту COM2, необходимо выбрать соответствующую графу из списка, поставив галочку в пункт СОМ2 в рабочем окне. При загрузке программы по умолчанию выбирается порт COM1. После выполнения этих операций можно начать прием данных от термостата. Для этого необходимо поставить галочку в пункте «Прием данных». При этом пункты Com1 и Com2 становятся недоступны. 

В данной версии программы прием данных и вывод их на экран осуществляется каждую минуту. 
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Рисунок 3.2 – Рабочее окно программы

На экран выводится текущая температура в термостате и текущее время.

Запись принятых данных в файл осуществляется по нажатию кнопки «Запись в файл», а также по окончанию работы. Данные записываются в текстовый файл «Log.txt», который помещается в рабочую папку. Записанные данные можно вывести на печать, загрузив файл «Log.txt» в текстовый редактор.

По нажатию кнопки «Выход» происходит завершение программы с сохранением данных в файл «Log.txt». 

При повторном сеансе связи новые данные записываются под тем же именем «Log.txt», поэтому, если необходимо сохранить предыдущие данные, файл «Log.txt» перед повторным сеансом необходимо переименовать.

Внимание:  Программа допускает работу компьютера с другими приложениями, НО СВОРАЧИВАНИЕ ОКНА ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ДАННЫХ. Для возобновления приема необходимо перезапустить программу.

Приложение 4

Методика аттестации термостата электрического суховоздушного

ТС-200 СПУ

1. Аттестацию производить при нормальных климатических условиях и следующих параметрах электрической сети: напряжение питания 220В(10%, частота  питания (50(0,5) Гц.

2. Средства измерений

	Наименование
	Кол-во
	Класс точности, 
предел измерения

	Прибор многоточечный для измерения температуры УКТ-38-01. Кол-во датчиков – 8, от 0 до 100 °С
	
	(-50…+650) °С

	Секундомер СДС пр.1-2
	1
	2 с


ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать другие измерительные приборы и оборудование, имеющие метрологические характеристики не хуже указанных.
3. Порядок аттестации.
3.1.    Выключить переключатель «СЕТЬ».
3.2. Установить контрольные датчики не ближе 50 мм от стенок рабочей камеры и не ближе 100 мм от стеклянной двери камеры: один – на уровне верхней полки термостата, второй – на уровне самого нижнего расположения полки.
3.3. Подсоединить сетевую вилку к электросети.
3.4. Включить переключатель  «СЕТЬ», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере термостата.
3.5. Нажать клавишу «Р» на панели управления.
3.6.
Задать клавишами «▲» «▼»  температуру в рабочей камере (tокр+5) (С.
3.7.
Включить термостат в работу, нажав клавишу «Р».
3.8.
Через 3 часа контролировать температуру на табло термостата и в рабочей камере в течение 1 часа через каждые 5 минут.
3.9.
Нажать клавишу «Р» на панели управления. 

3.10.
Задать клавишами «▲» «▼»  температуру в рабочей камере +37 (С.
3.11.
Включить термостат в работу, нажав клавишу «Р».
3.12.
Через 3 часа контролировать температуру на табло и в рабочей камере в течение 1 ч через каждые 5 мин.
3.13.
Нажать клавишу «Р» на панели управления.
3.14.
Задать клавишами «▲» «▼» температуру в рабочей камере 60 (С.
3.15.
Включить термостат в работу, нажав клавишу «Р».
3.16.
Через 3 часа контролировать температуру на табло и на контрольных термометрах в течение 1 ч через каждые 5 мин.

Термостат считается выдержавшим испытание, если при каждом замере разница между заданным значением температуры и показаниями контрольных датчиков, а также между заданным значением температуры и показаниями цифрового табло термостата не превышает:

в диапазоне (tкомн+5) (С  до +40 °С:  ±1 ºС;

в диапазоне от +41 ºС до +60 ºС:  ±1,5 ºС.
Термостат аттестуется в том случае, если он входит в состав аттестованных методик выполнения измерений.
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Cxema AeK1apupoBaHHs COOTBETCTBUA: 11

Jlono/iHuTe/IbHASI HHpOPMALHs

V¢I0BHA B CPOKH XPAHEHHS CTAHIAPTHDIC MPH HOPMATBHBIX 3HAYCHHAX KIMMATHYSCKHX (AKTOPOB BHEIIHEH
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IeKTPOMATrHUTHAs. NIeKTPUUECKEEUDPPYROBAHNE Ul H3MEPEHHs, YIIpaB/IeHHs 1 1a60paTOPHOro
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Jlo6kuH Uropb AniekcaHapoBHY

(D.H.0. 3ansuTens)

Jlata perucTpanny 1eKJIapauun 0 COOTBETCTBHH! 26.08.2019
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